采购需求

一、货物需求一览表

| 序号 | 货物名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 功能 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - 一次性塑料血袋 | - Q-400 | - 袋 | - 3000 | - 用于血液采集后制备冷沉淀用 |
| 2 | - 生理盐水（一次性使用塑料血袋） | - 500ml | - 袋 | - 1000 | - 用于献血服务科采集双份机采血小板 |
| 3 | - 抗凝剂（一次性使用塑料血袋） | - 500ml | - 袋 | - 1400 | - 用于献血服务科采集机采血小板 |
| 4 | - 氯化钠注射液（洗涤四联袋） | - 3个生理盐水袋（250ml）+1个空袋 | - 套 | - 300 | - 用于供血服务科分离洗涤红细胞 |
| 最高限价：82000.00元 |  |  |  |  |  |

- 二、技术参数及要求

- 1、一次性塑料血袋

| - 序号 | - 技术参数 |  |
| --- | --- | --- |
| - 1 | - 生产工艺 | - 吹塑成型工艺。 |
| - 2 | - 膜袋 | - 膜袋吹塑成型。 |
|  |  | - 膜袋透明、无色或微黄色、柔软、无杂质、无斑点、无气泡。在灭菌和储存期内无粘连。 |
| - 3 | 整体性能 | 血袋能承受≥20N的拉力、≥5000g离心力，离心和冷冻后血袋无破损和渗漏。 |
|  |  | - 液体无杂质、无霉变粒、无毒变、无浑浊、无渗漏等现象。 |
|  |  | 采血针与软管连接牢固，能承受沿管轴方向施加20N的拉力15s不松动。 |
|  |  | - 管路上安装有夹片或止液夹，保证采集、分离、输注和储存血液时其内腔不与外界接触。各连接处无渗漏、裂纹其他缺陷。 |
| - 4 | - 组成 | - 400ml四连袋：由1*400ml采血袋+2*200ml血浆袋+1*红细胞保存液袋组成。 |
| - 5 | 采血针 | - 16G采血针。 |
|  |  | - 保护套完全阻止液体外泄漏，并无菌。 |
|  |  | - 保护套易于去除，一旦打开后不能复原。 |
|  |  | - 采血针与管路连接牢固，能承受沿管轴方向施加20N的拉力15s不松动。 |
| - 6 | - 袋体 | - 袋体上应有悬挂孔眼。 |
| - 7 | 软管 | 采血管字迹清晰，完整，在使用情况下易于辨认。 |
|  |  | 转移管有阻塞件，阻塞件为折断式，易折且折断面光滑，断面孔径大，易于血制品通过，且不影响血液制品制备质量。 |
|  |  | - 导管透明，无明显杂质、气泡、裂纹、扁瘪、扭结或其他缺陷。 |
| - 8 | 保养液 | - 主袋含血液保存液（ACD-B）。 |
|  |  | - 附袋含红细胞添加液（MAP）。 |
| - 9 | 输血插口 | 采血袋和转移袋有一个输血插口，供插入输血器输注血液或血液成分。 |
|  |  | 输血插口有一个可穿刺、剌后不能再密封的隔膜，输血插口能与符合GB8369的输血器连接，且插入处在使用条件下，包括加压排空条件下无泄漏。 |
|  |  | - 输血插口有一个与外界隔绝的、一旦打开即留有痕迹的保护装置，以保持内表面无菌。 |
| - 10 | - 标签 | - 标签内容清晰可见。 |
| - 11 | - 灭菌 | - 产品经高压蒸汽灭菌。 |
| - 12 | - 产品有效期 | - 24个月。 |
| - 13 | - 技术服务 | - 售后服务及时有效。 |

- 2、生理盐水（一次性使用塑料血袋）

| 序号 | 技术参数 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 组成 | 由软管、输血插口、袋体等部件组成。 |
| 2 | 用途 | 用于血液成分单采和血液细胞成分的洗涤。 |
| 3 | 规格 | S-500。 |
| 4 | 膜材 | 膜袋采用医用级PVC，膜袋柔软，具有较高的透明度。 |
| 5 | 药液 | 500ml输血用氯化钠注射液。 |
| 6 | 标签 | 标签为印刷标签，字迹清晰，内容完整、准确。 |
| 7 | 灭菌 | 采用高压蒸汽灭菌，保证了小包装内均处于无菌状态，保障了产品安全性。 |
| 8 | 产品有效期 | 24个月。 |

- 3、抗凝剂（一次性使用塑料血袋）

| 序号 | 技术参数 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 组成 | 由软管、输血插口、袋体等部件组成。 |
| 2 | 用途 | 体外血液抗凝。主要用于各种血液成分的单采，如血小板、血浆、红细胞、外周血干细胞等。 |
| 3 | 规格 | 500ml。 |
| 4 | 膜材 | 膜袋采用医用级PVC，膜袋柔软，具有较高的透明度。 |
| 5 | 药液 | 血液保存液（I）ACD-A符合国家规定标准。 |
| 6 | 标签 | 标签为印刷标签，字迹清晰，内容完整、准确。 |
| 7 | 灭菌 | 采用高压蒸汽灭菌，保证了小包装内均处于无菌状态，保障了产品安全性。 |
| 8 | 产品有效期 | 24个月。 |

- 4、氯化钠注射液（洗涤四联袋）

| - 序号 | - 技术参数 |  |
| --- | --- | --- |
| - 1 | - 生产工艺 | - 压延成型工艺。 |
| - 1 | - 膜袋 | - PVC压延膜。 |
|  |  | - 膜袋透明、无色或微黄色、柔软、无杂质、无斑点、无气泡。在灭菌和储存期内无粘连。 |
| - 2 | - 整体性能 | - 导管透明，无明显杂质、气泡、裂纹、扁瘪、扭结或其他缺陷。 |
|  |  | - 每个袋子的转移管上有夹片或止液夹，便于洗涤时加注氯化钠注射液的关闭和打开，同时防止离心时对袋体及软管的破坏。 |
|  |  | - 药液无杂质、无霉变粒、无毒变、无浑浊、无渗漏等现象。 |
| - 3 | 规格型号与结构 | 规格Q-400，由3袋250ml/9%的氯化钠注射液和一个400ml空袋组成。 |
| - 4 | - 标签 | - 标签内容清晰可见。 |
| - 5 | - 灭菌 | - 产品经高压蒸汽灭菌。 |
| - 6 | - 产品有效期 | - 24个月。 |

- 三、服务需求

1、谈判文件中列明的货物采购数量为暂定量，供应商须按暂定量同时报综合单价及总价。总价（最终承诺报价）作为本项目定标的依据，综合单价（最终承诺报价优惠后的综合单价）作为据实结算的依据；

2、成交供应商按采购人实际需求分批供货、据实结算，但累计结算金额不超过本项目成交金额。供应商须综合考虑成交后可能出现的实际供货量与磋商文件估算量之间的差距。采购人后期仅根据谈判文件列明的方式据实结算，不再追加除此之外的其他费用。

- 3、供应商提供的货物有效期限不足的，采购人有权拒收货物，给采购人造成的损失由成交人承担且履约保证金不予退还。

4、成交人提供的货物必须是全新、原装、合格正品，完全符合国家规定的质量标准和厂方的标准，货物完好，配件齐全。

5、成交人提供的货物生产日期（或货物出厂日期）之日起到成交人供货之日的时间间隔不超过三个月。

- 6、由采购人组织专家验证本项目货物的质量和参数。成交人和采购人双方共同实施验收工作，结果和验收报告经双方确认后生效。若成交人虚假响应，采购人有权拒绝验收且终止合同，由此造成的货物损毁、灭失等相关风险由成交人承担。采购人可以顺延排名第二的成交候选人为成交人。