采购需求

前注：

本采购需求中提出的内容仅为参考，如无明确限制，供应商可以进行优化，提供满足采购人实际需要的更优（或者性能实质上不低于的）服务方案，且此方案须经采购评审小组认可。

一、专业设备校准校验服务询价采购项目（第一包）

（一）、采购需求前附表

| 序号 | 条款名称 | 内容、说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 服务地点 | 安徽省安庆市市府路3号安庆红十字中心血站 |
| 2 | 服务内容 | 血液冷藏箱、低温离心机等设备的温度校准和设备校验；服务周期：一年；详见服务需求 |
| 3 | 其它资格条件 | 需提供国家或省级质量技术监督局颁发的有效的计量授权证书、中国合格评定国家认可委员会颁发的有效的 CNAS 实验室认可证书。 |
| 4 | 服务要求 | 供应商所提供的服务必须符合国家或行业等有关标准，最终服务须满足采购人要求，并出具具有法律效应的校准、校验报告。 |

（二）、服务需求

| 序号 | 名称数量 | 品牌型号 | 服务内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 血液冷藏箱、低温冰箱等共计25台 | 三洋MBR-506G、海尔HXC306、容升YD-362L等 | 温度、温度波动度、温度均匀度、温度变化率、湿度波动度等的检测与校准。 |
| 2 | 血小板震荡保存箱2台 | 苏州XHZ-IB | 温度、温度波动度、温度均匀度、温度变化率、湿度波动度等的检测与校准。 |
| 3 | 低温操作台共2台 | 郑州DXZ-2型 | 温度、温度波动度、温度均匀度、温度变化率、湿度波动度等的检测与校准。 |
| 4 | 低温离心机共4台 | 贺利氏6000i 贝克曼J6-MI | 1、检测离心机1000rpm、2000rpm、3000rpm、4000rpm四档不同转速的机器“设定转速”、“显示转速”与实际“测试转速”是否一致； 2、检测离心机4℃、20℃两种不同温度的“设定温度”、“显示温度”与实际“测试温度”是否一致； 3、检测离心机7min、15min两种不同时间的“设定时间”、“显示时间”与实际“测试时间”是否一致； 4、检测离心机升速时间和降速时间； 5、检测离心机的最大制冷（3000rpm,10min）下降温度℃； 6、检查离心机压缩机和电机外部升温情况； 7、检查离心机的电机噪声、电机轴承、驱动轴跳动情况； 8、检查离心机运行时机器平衡、稳定情况； 9、出具离心机检测报告，内容包括上述所有检测项目，对离心机进行整机情况描述，并给出使用情况的明确结论； |
| 5 | 生物安全柜共4台 | 海尔HR40-11A2 BSC-1500ⅡBZ-X BSC-1100IIB2-X | 1、外观和材料；2、结构；3、噪声；4、照度；5、振动；6、下降气流流速；7、流入气流流速；8、气体烟雾模式；9、洁净度；10、高效过滤器完整性；11、温升；12、紫外灯； |

# 二、专业设备校准校验服务询价采购项目（第二包）

（一）、采购需求前附表

| 序号 | 条款名称 | 内容、说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 服务地点 | 安徽省安庆市市府路3号安庆红十字中心血站 |
| 2 | 服务内容 | STAR酶免检测设备精度校验，服务周期：一年；详见服务需求； |
| 3 | 其它资格条件 | 须提供设备生产厂商授权、具体负责的工程师须具有经厂家培训合格的资质证书；或提供其它具有该项产品服务能力的证明文件和业绩（须经采购评审小组认可）； |
| 4 | 服务要求 | 供应商所提供的服务必须符合国家或行业等有关标准，最终服务须满足采购人要求，并出具具有法律效应的校准、校验报告。 |

（二）、服务需求

| 序号 | 名称数量 | 品牌型号 | 服务内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 酶免检测设备1台 | HAMILTON STAR | STAR加样通道的准确度和精密度。 |

# 三、专业设备校准校验服务询价采购项目（第三包）

（一）、采购需求前附表

| 序号 | 条款名称 | 内容、说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 服务地点 | 安徽省安庆市市府路3号安庆红十字中心血站 |
| 2 | 服务内容 | 全自动血型分析仪、酶免分析仪检测两台设备精度校验，服务周期：一年；详见服务需求； |
| 3 | 其它资格条件 | 须提供设备生产厂商授权、具体负责的工程师须具有经厂家培训合格的资质证书；或提供其它具有该项产品服务能力的证明文件和业绩（须经采购评审小组认可）； |
| 4 | 服务要求 | 供应商所提供的服务必须符合国家或行业等有关标准，最终服务须满足采购人要求，并出具具有法律效应的校准、校验报告。 |

（二）、服务需求

| 序号 | 名称数量 | 品牌型号 | 服务内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全自动血型分析仪设备1台 | 爱康 Metis150 | 机器外观、电脑数据、加样模块、移板模块、判读仪及其它模块等内容。 |
| 2 | 酶免分析仪设备1台 | 爱康 URANUS AE 90 | 机器外观、电脑数据、加样模块、移板模块、洗板模块、孵育模块等内容。 |