**采购需求**

**为鼓励不同品牌的充分竞争，如某货物的某技术参数或要求属于个别品牌专有，则该技术参数及要求不具有限制性，供应商可对该参数或要求进行适当调整，并应当说明调整的理由，且该调整须经评审小组审核认可。**

**一、货物需求一览表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **货物名称** | **主要技术参数** | **年预估**  **使用量** | **单价最高**  **限价** |
| 1 | 血红蛋白目测试剂 | 1、包装规格：男用85ml/瓶，女用85ml/瓶；采用透明塑料瓶包装。每套含男用、女用试剂各一瓶，如采购人有特殊需要，可以定制每套均为男试剂或女试剂；  2、适用范围：主要用于采供血机构对献血者血红蛋白含量的筛检；  3、适用温度：试剂使用环境温度有16℃、20℃、24℃、28℃、32℃等，可根据采购人的需求向供应商提前订购，在所订温度的±2℃范围内使用即可；  4、主要组成成份：由不同比重的硫酸铜溶液分别装入两个塑料瓶中制成；男用硫酸铜溶液比重为1.0520±0.0005，溶液颜色为绿色；女用硫酸铜溶液比重为1.0510±0.0005，溶液颜色为蓝色；  5、检验原理：此试剂是用硫酸铜比重液测定血液样品密度合格下限的方法，其原理是将血液滴入已知比重的硫酸铜溶液内，形成一层蛋白质铜盐，包围在血滴外层。观察全血在不同比重的硫酸铜溶液中沉浮或停留不动情况，即可测得血液的比重。 | 600套 | 22元/套 |
| 2 | 丙氨酸氨基转移酶试剂条 | 1、方法学：干化学法；  2、检测原理：反射光度法、速率法；  3、标本类型：末梢血、静脉全血及由此处理出血清样本，肝素全血或者肝素化血浆；  4、标本量：30µl；  5、检测时间：2分钟；  6、检测范围：0-500U/L；  7、检测准确性：与IFCC推荐法比较，在ALT浓度0～50U/L时，偏差控制在±6U/L；50～500 U/L时，偏差控制在±15%以内；  8、有效期：18个月；  9、能与血站现有的干式生化仪XC-100兼容使用。 | 500人份 | 3.4元/人份 |
| 3 | 乙肝表面抗原HBsAg金标试剂条 | 1、方法学：胶体金免疫层析法；  2、检验原理：夹心法；  3、样本：全血、血清、血浆，加样量60ul；  4、结果观察：10分钟；  5、储存条件：4-30度，密封干燥；  6、有效期：18个月；  7、灵敏度：用国家参考品或经国家参考品标注的企业参考品进行检定：最低检出量adr≤5IU/ml；adw≤5IU/ml；ay≤5IU/ml；  8、抗干扰：1、HAV、HCV、HIV、TP、RF阳性均无交叉反应。2、以下物质浓度范围内不会产干扰：血红蛋白≤5.0g/L；胆红素≤342.0umol/L；甘油三酯≤28.2mmol/L；胆固醇≤20.7mmol/L。 | 25000人份 | 1.2元/人份 |

**二、供货期**

自合同签订之日起一年或采购费用总额达到成交总价时，以先到者为准，在供货期内按照采购人的要求分批供货，据实结算。（为了保障服务的延续性，服务周期采取1+1+1模式，即服务1年期满后,需求无变化，并经采购人考核合格后可续签一年，最多续签两次。）

**三、质量要求**

1.供应商提供的产品其技术标准按国家标准执行，无国家标准的，按行业标准执行，无国家和行业标准的，按企业标准执行，并且符合相关法律、法规规定的要求。

2.供应商提供的产品必须符合国家、省相关规定的质量标准以及采购人的相关要求。

**四、供货及售后服务要求**

1.依据商品的保修条款及售后服务条款，如有原厂质保按厂家质保执行，如没有厂家质保，按供应商承诺质保执行，文件另有约定的从其约定。质保期从货物验收合格后算起。如出现问题，接到采购人通知后一小时内给予响应并应负责包退、包换，并承担因产品质量问题导致的一切后果。

2.自合同签订后一年内，按采购人实际需求分批供货，接到采购人供货通知后3天内发货，7天内完成供货。

3.产品生产日期要求近期（距离出厂日期，不得超过三个月），如发现有接近失效期的产品，供应商应三天内更换成近期产品。

**4.成交供应商承诺成交后配备合适的运输车辆或选择具备相应资质和能力的物流公司承担配送服务。（响应文件中需提供承诺函并加盖供应商公章）**

**五、报价要求**

采购需求中列明的货物年预估使用量为暂定量，本项目按实结算，供应商须按暂定量同时报所投货物分项单价及总价，总价作为定标的依据，分项单价作为据实结算的依据，分项单价不得高于单项最高限价，否则响应无效。供应商报价应包含产品费用、运费(多次分批量送货，含装卸力资）、税费、检验费、保险费、仓储费、包装费、售后服务等为完成本项目所必须的其他辅助工作的相关费用等所有费用。供应商应结合采购需求及自身情况合理报价，一旦成交，成交单价后期将不作任何调整。

**六、验收**

验收时采购人和成交供应商双方共同实施验收工作，验收合格后，结果和验收报告经双方确认后生效。

**七、付款方式**

1.成交人按采购人实际需求分批供货、结算时按实际供货量据实结算，其结算价=实际供货数量\*分项报价。

2.分批次供货，合同履行完毕且经采购人验收合格后一次性付款。